Anleitung

Temperaturfühler PT1000 / MAG2010.1

zu Magnetheizrührer MAG2010

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gerät MAG2010 und der Fühler PT1000-Fühler unbeschädigt sind.

2. Anschluss des PT1000

- Stecke den Stecker des PT1000-Fühlers fest in die rückseitige Buchse des Magnetrührers.

- Achte auf einen festen Sitz - der Kontakt muss stabil sein.

3. Platzierung des Fühlers

- Tauche die Spitze des PT1000-Fühlers mindestens 20 mm tief in das Medium (die Flüssigkeit) ein.

- Fixiere den Fühler z. B. mit einer Klemme an einem Stativ, sodass er sich während des Rührens nicht bewegt.

4. Gerät einschalten

- Verbinde das Gerät mit dem Stromnetz.

- Schalte es mit dem Netzschalter (Position 11) ein.

5. Temperatursteuerung aktivieren

- Stelle die gewünschte Temperatur über den Temperatur-Einstellknopf (1) ein.

- Drücke den Knopf zur Bestätigung und zum Start der Heizung.

- Die Temperatur im Medium wird nun vom PT1000-Fühler gemessen und die Heizplatte entsprechend geregelt.

Hinweis:

Wenn der Fühler richtig angeschlossen ist, leuchtet die Anzeige "externer Sensor" (Position 9).

6. Fehlermeldungen beachten

- Bei Kurzschluss oder Unterbrechung zeigt das Display z. B. "Er1" oder "Er2" an.

  - In diesem Fall: Fühler überprüfen, neu anschliessen, Gerät neu starten.